便携式润滑油水分检测仪

LWB-11

上海罗湾实业有限公司

二0二四年

1.设备名称：便携式润滑油水分检测仪

- 设备型号  LWB-11

- 产品描述

大屏幕彩色液晶触摸屏显示，仪器方便携带，可快速测量出油品中水分含量，集成微量水分油品特性传感器模块组合而成。

主要特点：

1.微量水分油品特性传感器 可以在线和离线检测：水分，水活性与温度数据；

2.配微量流量不锈钢磁力齿轮泵，自主吸油检测，可以在线和离线检测；

3.选配微型打印机，实时打印检测报告；

4.可预先标定 8 种油品（32-460号油）检测曲线，可以检测各种油品；

6.可以设置检测次数,取平均值 打印检测报告；

7.可以设置报警，输入报警值，可与检测值对比给出报警方案，判断：合格不合格。

- 应用范围和场景

适用于发动机油、齿轮油、变压器油（即绝缘油）液压油、润滑油、合成油等油液，可广泛应用于航空航天石油化工、交通港口、钢铁冶金、汽车制造、滤油设备等

- 适用油品

润滑油 液压油 齿轮箱油 机油 燃油 绝缘油 透平油 合成脂等

- 传感器技术介绍

关键特点

可靠 ---专利保护产品，耐受各类油品

---传感器寿命达 10 年时间

---高能效，工作电流小于 5mA@24Vdc

---独特的接地保护及信号采样单元

精确 ---进口敏感芯片，独特的温度补偿算法

---水分活度测量达到 2%，温度达到 0.3℃

---国家级计量院校准报告溯源

坚固 ---IP66 防护等级，全不锈钢机身

---防电源反接设计，工业隔离措施

---9-36VDC 宽电源输出，满足各类应用场合

易用 ---G1/2” BSP 标准接口，最优长度，易于安装

---就地数字输出与校准接口，现场完成传感器校准

---内置多种油品校准曲线

应用

油田、炼油 风电、水电、火电、核电、输变电 工程机械车辆

航空、航海 铁路、公路运输 钢铁、冶金 油品存储仓库、油站 工业生产线空调制冷 实验室分析

技术参数

适用油品： 润滑油 液压油 齿轮箱油机油

燃 油 绝缘油透平油合成脂

各类轻油、重油等

| 水活性 |  |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0 … 1 aw |
| 测量精度 | 0 … 0.6 ± 0.02 aw |
|  | 0.6 … 1 ± 0.02 aw |
| 分辨率 | 0.001 aw |
| 响应时间（典型） | <1 分钟 |
| 油中水分含量 (溶解水分) |  |
| 测量范围 | 0…100ppm 500 ppm 1000ppm 2000ppm 或定制5000,10000ppm |
| 测量精度 | ± 10 % |
| 温度 |  |
| 测量范围 | -40 ... 120 °C |
| 精度（at +25 °C） | ± 0.3°C |
| 工作温度（环境） | -40 ... +80 °C |
| 容许油温 | -40 ... +120 °C |
| 输出 |  |
| 数字信号 | RS485 MODBUS RTU, (RS232 可选) |
| 模拟信号 | 4... 20 mA 负载电阻 500Ω |
| 其他 |  |
| 机械接口 | G 1/2” ISO 或 1/2” NPT |
| 探头容许工作压力 | 20bar 其他压力范围请咨询 |
| 探头材料 | 316 & 304 不锈钢 |
| 防护等级 | IP65 |
| 供电电源 | 9V-36V DC (RS485 通讯时) 15V-36V DC (4 ... 20 mA 通讯时) |
| 供电电流 | < 5mA+负载电流 |
| 变送器重量 | 200 g |
| 包装总重量 | 270g |
| 包装规格 | 纸盒 172×117×53 mm |
| 电缆规格 | M8*1 6 芯 |
| 电缆长度 | 6 芯 2 米 UL20866 6*22AWG |
| 电磁兼容标准 | CE/ISO EN61326-1，EN61000-3，EN61010 B 级 |

- 主要配置表

| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油品质量检测仪 | LWB-11 | 台 | 1 |  |
| 说明书 |  | 本 | 1 |  |
| 合格证 |  | 份 | 1 |  |
| 产品保修单 |  | 份 | 1 |  |
| 配置清单 |  | 份 | 1 |  |
| 出厂校准报告 |  | 份 | 1 |  |
| U盘 | 16G | 个 | 1 |  |
| 离线测试用透明软管 | 铁氟龙 | 套 | 2 |  |
| 在线低压测试用透明软管 | PU材质 | 米 | 3+1 |  |
| 开口扳手 | 14-17 | 把 | 1 |  |
| 电源适配器 | Ac220v 转Dc24v | 条 | 1 |  |
| 内六角扳手（拆滤芯） | 4mm | 个 | 1 |  |
| 测试用透明软管和不锈钢接头 |  | 套 | 2 |  |

上海罗湾实业有限公司

ShangHai LUWATECH Industrial CO.,LTD

地址：上海市浦东新区康桥东路333号5栋南门2楼

联系人：龙茂荣  手机/微信：13917337146

电话：021-58073569

企业邮箱：maorong.long@luowansy.com

企业官网：www.luwatech.com

专业油品检测仪器供应商

诚信  品质   专注   创新